HZQX-807

球间隙保护器

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、主要特点	4

二、技术指标	4

三、注意事项	5

# 一、主要特点

放电球隙测压器，是一对直径相同的球型电极，当其与高压试验变压器，控制台，调压器，水电阻等组成成套测试设备后，可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。

高压成套设备

成套试验设备（包括高压试验变压器，控制台，调压器，以及球隙器，水电阻和被试物）装配连结示意图。

# 二、技术指标

1、结构：Q-50-250型放电求隙测压器（水平式）其结构有：活动底座，绝缘支管，铜球，调节轴，坚固螺钉，微调轴（标尺），微调轮，水电阻等主要部件组成。

2、球隙器的应用：在做试验时将球隙器和试品并联，球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻，先将球隙调整

3、在60％试验电压（球隙的放电距离可以从下面球间隙放电电压表：表1，表2中查得），此时试品应同时接上测定。当球隙放电时，记录试验变压器的低压测电压表读数（取3-4次平均值），然后按同样方式测定70％和80％试验电

压时电压表读数，以次三点线值作一曲线（大多为一直线），再延长此曲线（大多为按正比例推算）至所需的试验电压值，求得低压测电压表的读数，然后将球隙调整至比试验电压高10-15％位置上。作为耐压试验过程中可能发生电压的放电保护。

当大气条件与标准情况不同时由下表得数值进行校正，应将此数值乘以校正系数K，校正系数K直接由空气相对密度δ决定决定，它们间的关系如下表所列。

空气相对密度δ按下式计算δ=b1013.273+20273+t

= 0.289b273+t

式中：b-表示大气压力mbar

t- -表示摄氏度℃

δ= b760.273+20273+t  =0.386b273+t

上式中b为以毫米水银柱表示的大气压力，t表示摄氏温度空气相对密度δ与校正系数K的关系

| 空气相对密度δ | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校正系数K | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.09 | 1.13 |

当δ值在0.95和1.05之间时，则校正系数等于空气相对密度.

# 三、注意事项

高电压绝缘试验的安全正确，必须按照国家1685-10-01实施GB311.6-83《高电压试验技术  第二部分 试验程序》和水电部《电气设备预防性试验规程》为准。

表1一球接地的球隙使用于交流电压，负极性的雷电冲击电压和长波尾冲击及两种性的直流电压KV（峰值）。

表2一球接地的球隙使用于正极性的雷电冲击电压和长波尾冲击电压KV。

| 电压 直径 间隙 | 球 直 径 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6．25 | 10 | 12．5 | 15 | 25 |
| 0．20 | 8．0 |  |  |  |  |  |
| 0．25 | 9．6 |  |  |  |  |  |
| 0．30 | 11．2 |  |  |  |  |  |
| 0．40 | 14．3 | 14．2 |  |  |  |  |
| 0．50 | 17．4 | 17．2 | 16．8 | 16．8 | 16．8 |  |
| 0．60 | 20．4 | 20．2 | 19．9 | 19．9 | 19．9 |  |
| 0．70 | 23．4 | 23．2 | 23．0 | 23．0 | 23．0 |  |
| 0．80 | 26．3 | 26．2 | 26．0 | 26．0 | 26．0 |  |
| 0．90 | 29．2 | 29．1 | 28．9 | 28．9 | 28．9 |  |
| 1．0 | 32．0 | 31．9 | 31．7 | 31．7 | 31．7 | 31．7 |
| 1．2 | 37．6 | 37．5 | 37．4 | 37．4 | 37．4 | 37．4 |
| 1．4 | 42．9 | 42．9 | 42．9 | 42．9 | 42．9 | 42．9 |
| 1．5 | 45．5 | 45．5 | 45．5 | 45．5 | 45．5 | 45．5 |
| 1．6 | 48．1 | 48．1 | 48．1 | 48．1 | 48．1 | 48．1 |
| 1．8 | 53．0 | 56．5 | 59．0 | 59．0 | 59．0 | 59．0 |
| 2．0 | 57．5 | 57．5 | 59．0 | 59．0 | 59．0 | 59．0 |
| 2．2 | 61．5 | 63．0 | 64．5 | 64．5 | 64．5 | 64．5 |
| 2．4 | 65．5 | 67．5 | 69．5 | 70．0 | 70．0 | 70．0 |
| 2．6 | 69．0 | 72．0 | 74．5 | 75．5 | 75．5 | 75．5 |
| 2．8 | 72．5 | 76．0 | 79．0 | 80．0 | 80．5 | 81．0 |
| 3．0 | 75．5 | 79．5 | 84．0 | 85．0 | 85．5 | 86．0 |
| 3．5 | 82．5 | 87．5 | 95．5 | 97．0 | 98．0 | 99．0 |
| 4．0 | 88．5 | 95．0 | 105 | 108 | 110 | 112 |
| 4．5 |  | 101 | 115 | 119 | 122 | 125 |
| 5．0 |  | 107 | 123 | 129 | 133 | 137 |
| 5．5 |  |  | 131 | 138 | 143 | 149 |
| 6．0 |  |  | 138 | 146 | 152 | 161 |
| 6．5 |  |  | 144 | 154 | 161 | 173 |
| 7．0 |  |  | 150 | 161 | 169 | 184 |
| 7．5 |  |  | 155 | 168 | 177 | 195 |
| 8．0 |  |  |  | 174 | 185 | 206 |
| 9．0 |  |  |  | 185 | 198 | 226 |
| 10 |  |  |  | 195 | 209 | 244 |
| 11 |  |  |  |  | 219 | 261 |
| 12 |  |  |  |  | 229 | 275 |

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317